ЭКСПРЕСС–МЕТОД ОЦЕНКИ ОБЩЕЙ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ВОДЫ ПРИ ПОМОЩИ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫХ

ДНК–СПЕЦИФИЧНЫХ КРАСИТЕЛЕЙ

В.С.Сибирцев 1, А.В.Гарабаджиу2

1 Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И.Менделеева, Россия, 190005, Санкт-Петербург, Московский пр., 19;

2 Санкт-Петербургский государственный технологический институт, Россия, 190013, Санкт-Петербург, Загородный пр., 4.

Аннотация. Описывается новый метод, который может быть применен для экспрессной оценки уровня микробиологической загрязненности воды непосредственно на месте отбора проб.

Микробиологическая загрязнённость является одним из важных показателей качества для воды, пищевых продуктов и т.п. Наиболее общепринятым методом определения данного показателя является высевание анализируемого материала на питательную среду с последующим  (после инкубирования) подсчётом числа образовавшихся колоний микрооганизмов. К основным недостаткам данного метода относятся: значительное время, необходимое для выполнения анализа (от 24 часов и больше), а также трудность автоматизации процесса анализа, и соответственно, значительная роль субъективного фактора.

В качестве альтернативы, нами был разработан способ оценки общей микробиологической загрязнённости воды, имеющий, по сравнению с вышеупомянутым общепринятым методом, меньшую чувствительность, но зато и требующий значительно меньшего времени для выполнения анализа (в пределах нескольких минут). Кроме того, представляемый нами метод имеет значительно большие возможности для автоматизации, а также отличается тем, что при наличии портативного флуориметра (каковые выпускаются промышленностью) анализ может быть выполнен непосредственно на месте забора проб, без транспортировки их в стационарную лабораторию.

Сущность представляемого метода заключается в следующем. К отобранной пробе добавляют водный раствор А, содержащий: 2М NaCl + 0.1M Na2EДTA (этилендиаминотетраацетат натрия) + 0.01M Tris (2-амино-2-гидрокси-метил-1,3-пропандиол) +  0.5 об.%  Тритон Х-100 (неионный детергент) [1] – который позволяет поддерживать рН пробы в диапазоне 7.8–8.2, а также солюбилизирует мембраны бактерий, обеспечивая беспрепятственный доступ красителя к содержащейся в микроорганизмах ДНК. При этом объемное соотношение первоначальной пробы к раствору А должно быть, примерно, 10 к 1. Далее, пробу выдерживают в течение нескольких минут  (при to=25oC, до установления стабильных показаний на флуориметре). При длинах волн возбуждения и эмиссии: 360 и 460 нм, соответственно – определяют интенсивность флуоресценции модифицированной пробы Io. Затем, к модифицированной пробе добавляют раствор  флуоресцентного ДНК–специфичного красителя DAPI (4',6-диамидино-2-фенилиндол) [2,3] и при тех же условиях, что и ранее, определяют величину Id. Потом, вычисляют величину:

К = lg[Io/(Id–Io)].

И по формуле:                                   С = 10а0+а1К

(где коэффициенты а0 и а1 находят экспериментально для конкретного типа флуориметра, режимов и условий измерения) или по предварительно построенной градуировочной кривой определяют общее количество бактерий в пробе.

С использованием переносного микрофлуориметра ТКО 100 (фирмы "Serva", Германия) данная методика позволила нам для различных штаммов микроорганизмов (Escherichia coli, Salmonella, Shigella lexneri и др.) определять общее количество бактерий в пробе начиная с 20 кл/мл, с погрешностью не более 30%, затрачивая не более 10 мин на одно измерение.

Наш метод может быть использован, в частности, для экспрессной оценки уровня микробиологической загрязненности воды  в "полевых" условиях (непосредственно на месте отбора пробы). После чего (если зарегистрирована ситуация критическая или близкая к таковой) в стационарной лаборатории может быть проведено уточнение параметров загрязнения.

С другой стороны, при использовании, например, проточного цитофлуориметра нижний предел обнаружения микроорганизмов нашим методом может быть уменьшен, как минимум, ещё на порядок. Однако, при этом метод может быть применен уже только в стационарных условиях. Кроме того, наш метод может быть развит далее в плане иммобилизации флуоресцентного красителя на твердый носитель, использования согласованного комплекса из нескольких красителей с различными свойствами, применения "внутреннего стандарта" для уменьшения ошибки определения и т.д. Больше информации о наших работах в этом и иных смежных направлениях можно найти на сайте: http:\\www.vs1969 r.narod.ru\rabota.htm.

ЛИТЕРАТУРА

1. Cook P.R.  // EMBO Journal. 1984. V.3. P.1837–1842.

2. Barcellona M.L., Favilla R., von Berger J., Avitabile M., Ragusa N., Masotti L. DNA-4'-6-diamidino-2-phenylindole interactions: a comparative study employing fluorescence and ultraviolet spectroscopy. // Archives Biochem. Biophys. -1986. -V.250, №1. -P.48–53.

3. Sibirtsev V.S., Garabadzhiu A.V., Ivanov S.D. Mechanisms of interactions of some phemylbenzoimidazole and phenylindole dyes with DNA. // Russian Journal of Bioorganic Chemistry. -1994. V.20, №6.